תאריך 18/04/20 צבן מדיקל בע"מ RD41006441C קובץ: FINAL TEST REPORT - OXYGEN CONCENTRATORדו"ח סופיות(REV:05)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| מק"ט מערכת | שם ההרכבה | שם הפרויקט |
| PK444A05M | Oxygen Concentrator 5L | OXYTEC 5S |
| מס' סידורי מדחס | ברקוד צבאן | מס' סידורי למערכת |
| SN: |  | SN: |
|
| מס' סידורי כרטיס | מס' סידורי מכלי סינון |
| SN: | SN: |

בדיקה ויזואליות חיצוניות

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הערות | אימות תיקון | | בדיקה | | בדיקה |  |
| לא תקין | תקין | לא תקין | תקין |  |
| נקה את כלל חלקי מארז המערכת |  |  |  | ✔ | עטה כפפות הגנה ונקה מערכת באמצעות מטלית חיטוי | 1 |
| העזר בפנס לאיתור 8 ברגי מדחס |  |  |  |  | וודא בולמים מחוברים ומהודקים | 2 |
| ישראלי/ אירופה/ארה''ב |  |  |  | ✔ | וודא תקע מערכת בהתאם לצורת היעד | 3 |
|  |  |  |  |  | חבר מערכת למקור מתח והפעל על ספיקה של 5 ליטר לדקה | 4 |
| וודא 9 ברגים בגב המערכת |  |  |  |  | וודא הימצאות כלל ברגיי המארז | 5 |
|  |  |  |  |  | וודא הימצאות מדבקתייצור כסופה | 6 |
| בהתאם לתצור 110/230 |  |  |  |  | וודא מדבקת מתחים POWER SUPPLY | 7 |
|  |  |  |  |  | וודא מדבקת מספר סידורי צבאן משולבת ברקוד | 8 |
| מיקום המסננים בתא המסננים בגב המכשיר |  |  |  |  | וודא חיבור מסנן גס, מסנן בקטריאלי ומסנן מדחס | 9 |
|  |  |  |  |  | וודא צנרת מסננים ללא כיפופים ושבירות | 10 |
| מיקום בידית הנשיאה |  |  |  |  | וודא רמקול מערכת מחובר וממקם כראוי | 11 |
|  |  |  |  |  | לוגו צבאן מודפס כראוי | 12 |
|  |  |  |  |  | וודא הימצאות מדבקת NO SMOKE | 13 |
| מדי ספיקה , CB, מתג הפעלה LCD |  |  |  |  | וודא כיתוב רכיבים תקין | 14 |
|  |  |  |  |  | הדבק מדבקת אזהרת ספיקה מירבית | 15 |
|  |  |  |  |  | הדבק מדבקת החלפת מסננים | 16 |

בדיקת תפעולית - בדיקה עם צב''ד ידני )כחול(: במידה ולא בוצע תקין לא נידרש למלא אימות תקין

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הערות | אימות תיקון | | בדיקה | | בדיקה |  |
|  | לא תקין | תקין | לא תקין | תקין |
| וודא תצוגת מונה שעות מערכת |  |  |  |  | וודא כי תצוגת המערכת כראוי LCD במסך | 1 |
| (דלוקות) POWER, NORMAL OXYGEN (כבויה) SERVICE REQUIRED |  |  |  |  | וודא נורות חיווי דולקות | 2 |
| מרכז הכדורית מייצג את הספיקה הנבחרת |  |  |  |  | כוון מד זרימה לספיקה מערכת של 5 ליטרים.חבר מד ידני וודא ספיקה של 5.5 - 4.5 ליטרים לדקה | 3 |
|  |  |  |  |  | וודא קריאת חמצו במד ידני 96% -92% | 4 |
|  |  |  |  |  | 8.5 +- 0.8 סגור מד ידני וודא לחץ | 5 |
| מהבהבת ושם SERVICE וודא LCD ההתררע מוצג במסך |  |  |  |  | סגור מוצא מד ידני וודא התרעות ספיקה OXYGEN FLOW LOW נמוכה | 6 |
| בדיקת נזילות |  |  |  |  | סגור מוצא מד ידני וודא כדורית ספיקה נופלת לאפס | 7 |
|  |  |  |  |  | כוון בורג מד ספיקה למקסימום וודא ספיקה מרבית: 7.5 +- 2 לטרים לדקה | 8 |
| מהבהבת ושם SERVICE וודא LCD ההתררע מוצג במסך |  |  |  |  | כוון בורג מד ספיקה למקסימום וודא התרעת ספיקה גבועה HIGH OXYGEN FLOW | 9 |
| מהבהבת ושם SERVICE וודא LCD ההתררע מוצג במסך |  |  |  |  | עם ירידת החמצן אל מתחת ל 80% הורד ספיקת מערכת 4 ליטרים וודא התרעת חמצן נמוך OXYGEN LOW | 10 |
| מהבהבת ושם SERVICE וודא LCD ההתררע מוצג במסך |  |  |  |  | נתק מערכת ממקור מתח בעבודה ווודא התרעת תקלת מתח | 11 |

בדיקה פונציונלית - ריצת מערכת עם צב''ד ממוחשב בצורת בדיקה כללית

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הערות | אימות תיקון | | ערך | בדיקה | | ערך | בדיקה |  |
| לא תקין | תקין |  | לא תקין | תקין |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LPM ספיקת מערכת בצב''ד | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | % רמת חמצן במוצא | 2 |
| חבר צינור צב''ד והפעל בהתאם לתכנית |  |  | N/A |  |  | N/A | חבר מערכת למקור מתח, הפעל וכוון ספיקה ל5 ליטרים )4.5 -5.5) | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | LPM תנודתיות ספיקה | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | תנודתיות אחוז חמצן בגרף | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | PSI לחץ מוצר | 6 |
| בדיקת נזילות |  |  | N/A |  |  | N/A | סגור מוצא מד ידני וודא כדורית ספיקה נופלת לאפס | 7 |
| נדרש לוודא כי האוויר אינו חם |  |  | N/A |  |  | N/A | וודא טמפרטורת מוצא מחולל קרירה | 8 |

בדיקות אריזה

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הערות | אימות תקין | | בדיקה | | בדיקה |  |
|  | לא תקין | תקין | לא תקין | תקין |  |
| באם מלוכלכת יש לנקות |  |  |  |  | וודא מערכת ללא פגיעות, שריטות ולכלוך | 1 |
| באתאם לתצורה |  |  |  |  | סוג אריזה תואם להזמנה | 2 |
| באתאם לתצורה |  |  |  |  | על גבי האריזה SHIPMENT וודא מדבקה | 3 |
| באתאם לתצורה |  |  |  |  | וודא הוראות שימוש תואמות מצורפות | 4 |
|  |  |  |  |  | וודא שתי צינורות אף מצורפות | 5 |
|  |  |  |  |  | (HUMIDIFIER)וודא שילוב מיכל אידוי מצורף | 6 |
| וודא כי מתאים למספרו הסידורי של המכשיר |  |  |  |  | צבאן ע''ג האריזה SN הדבק הדבקה | 7 |
| חייב כי מתאים למספרו הסידורי של המכשיר |  |  |  |  | הכנס מספר סידורי האריזה בשדה הברקוד בכותרת | 8 |
| ביצוע ע''י אורז מערכות לאימות תקינות אריזה ותקינות מילוי הטופס |  |  |  | ✔ | בדיקת התאמת מדבקות סידורי ע''י בודק שני | 9 |

תאריך: 7/12/2024 שם בודק